SYD-2806J 沥青软化点试验仪

产品特点

- 全系7寸彩色触摸屏，人机交互友好，操作快捷。

- 可取出的试样环支架，可以随试样一起在恒温水中冷却。

- 高可靠的光学光电检测系统，配以我司有专利技术的算法，可以有效降低环境光的影响，无惧水气泡产生的干扰遮挡。

- 内置电控调速的磁力搅拌器。

- 半封闭式底部平板加热方式。

- 软件系统中英文通用，可通过系统设置切换。

- 具有升温速率实时显示，加热曲线显示，自带报表，无需手动记录温度数据。

- 具有999组试验数据保存功能，自带时间标签管理，可以删除或者打印。

- 具有2种通讯规约的联网功能，可选配我司的PC 版试验软件，实现数据直接上传(仅支持部分省份)或者通过数据库， 串口获取试验数据。

- 标配热敏式微型打印机。

产品参数：

1、测温精度：0.1℃

2、测温范围： -5~180℃

3、升温速度：三分钟后5.0±0.4℃/分(水介质)5.0±0.5℃/分(甘油介质60℃以后)

4、时间精度：1秒

5、计时范围：0-99分99秒

6、下沉距离：25.0mm

7、试验通道：2通道

8、电源：AC220V±10%

9、最大功率：1000W

10、搅拌速率：0~200r/min

11、外形尺寸：480mmx370mmx285mm  整机质量：15kg

12、包装尺寸：540mmx440mmx410mm  毛重：23KG