SYD—2806G 自动沥青软化点试验器

SYD-2806G自动沥青软化点试验器是根据中华人民共和国标准GB/T4507《沥青软化点测定法（环球法）》、中华人民共和国行业标准JTG3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0606-2025《沥青软化点试验》所规定的要求设计制造的，适用于测定道路石油沥青、聚合物改性沥青的软化点，也适用于测定液体石油沥青、煤沥青蒸馏残留物或乳化沥青蒸发残留物，兼顾测定部分树脂类材料的软化点。

主要技术特点

- 本仪器能通过单片机进行绘图及数据处理，具有介质温度均匀、介质升温速率稳定、自动检测软化点、试验结果重复性和再现性优异等特点。

- 采用底部加热板加热方式，微电脑技术控制升温速率可稳定在(5±0.5)℃/min。

- 检测算法先进，可过滤介质加热过程中产生的气泡对试验结果的影响。

- 软件内可选择不同介质进行试验，水介质试验温度(20～90)℃

甘油介质试验温度(70～160)℃。

- 每次试验可同时测试两个试样。自动完成整个软化点试验过程，有升温曲线显示，自动计算平均值，测量结果稳定可靠。

- 搅拌采用步进电机，通过软件可以自由设置转速，保证浴液的温度均匀性。

- 软件具有温度修正功能，并配有高精度水银温度计，用户可以定期进行温度自校，保证温度显示与温度计测温一致。

- 整机台式一体化结构，造型简洁美观，配合人性化软件对话界面，操作效率更高。

- 仪器带有RS232接口，可以通过连接电脑的上位机软件，传输试验数据。

产品参数：

- 1、工作电源：AC（220±10%）V，50Hz；

- 2、整机功耗：≤1400W；

- 3、温度分辨率：0.1℃；

- 4、测量范围：当试样软化点≤80℃：5℃～80℃；

- 当试样软化点＞80℃：32℃～160℃；

- 5、加热方式：采用底部电加热板方式加热

- 6、升温速率：介质为水时，试验开始三分钟后自动调整至（5±0.5）℃/min；

- 介质为油时，升温到60℃后，自动调整至（5±0.5）℃/min；

- 7、介质搅拌：磁力搅拌，搅拌速度连续可调；

- 8、烧杯有效容积：约1000ml；

- 9、数据显示：触摸液晶屏显示；

- 10、数据导出：RS232接口；

- 11、适用环境：温度：15℃～35℃，相对湿度：≤85%；

- 12、外形尺寸：240mm×400mm×400mm（长×宽×高）。